## 设备改造需求书及报价单
设备改造需求书及报价单
设备名称 | 仪器名称 | 仪器品牌 | 型号 | 安装日期
| 体外受精洁净工作台 | IVFtech | 180 Sterile | 2020-12-31
| 二氧化碳培养箱 | PHcbi | MCO-18AC | 2023-10-31
设备情况一 | 工作站现有配置为单加热双人位工作站（右加热区），左侧空间无加热无防震功能，为冗余空间，无法满足科室快速增长的周期数及ICSI需求，现需将该工作站整改为左防震，右加热。 将原工作台整改为图片中的工作台，以下部件需进行更换，明细如下： 1.上后背板更换为匹配ICSI的并且加高10CM； 2.前挡玻璃，更换为圆弧开孔左移，匹配倒置镜目镜筒位置； 3.匀风网由一大块更换为两块分体式，保证安装倒置镜后仍可拆卸； 4.两侧的玻璃挡板和支撑板均需更换为尺寸和螺丝孔位对应的型号； 5.增加防震台及防震支架； 6.两侧支撑脚及校准，后下背板，均需要更换，改为ICSI匹配的规格； 7.黄色虚线内部，需对台面进行切割，保证防震台安装位置足够，台面打孔，用于支撑倒置镜。
改装需求 | ①确定整改方案。 ②完成组装改造。 ③进行相关检测： 风速检测，需保证不低于12个点，风速平均值为0.32±10%m/s，风速均一性满足±10%。 尘埃粒子检测，不低于6个点，洁净度应不低于百级。 台面温度，检测不低于8个点，温度需满足37±0.3℃。 照度，不低于12个点，照度大于等于600lx。 噪度，操作人员所处位置，不高于55分贝。 震动，频率10Hz和10kHz之间的静震动振幅不超过5微米 气流，工作台的气流模式为垂直流，气流向下，应不生产旋涡和向上气流，且无死点。 抗倾斜，工作台侧向倾斜10°时，工作台不会倾倒。 台面抗变形，在工作台工作台面中心加载23kg后卸载，工作台面不得产生永久变形。 ④检测完成后运送至指定地点。 ⑤完成装机。
设备情况二 | 该培养箱现有配置为MC0-18AC主机一台，隔板三张，水盘一个
改装需求 | ①：增加水位传感器配置； ②：增加水盘盖板一个； ③：增加适配培养箱不锈钢架子一个； ④：包括搬运至科室指定位置，清洁，校准。
总费用 | 整体改装费用： 元整 （质保 年）（不得少于1年）
总工时 | 总工时： 日历天（不得超过60日历天）
|  | 供应商盖章 |  | 签字 | 日期